## Pakiet nr 1
PAKIET NR 1 TESTY DIAGNOSTYCZNE
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość oznaczeń / ml | Wymagania | Producent + nazwa handlowa preparatu, nr kat. | Oferowana wielkość opakowania (ozn./ml) | Ilość opakowań jednostkowych | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Czynnik reumatoidalny RF | 150 | 1. Test jakościowy - aglutynacyjny 2. Zestaw na 50 ozn. musi zawierać minimum 3 ml odczynnika lateksowego 3. Kontrola dodatnia i ujemna w zestawie 4. Wykrywalność: 30 IU/ml, wystandaryzowana wobec Materiału Referencyjnego WHO W1066 5. Efekt prozonowy: brak do 200 IU/ml
2 | Białko C-reaktywne | 7200 | 1. Test jakościowy/półilościowy - aglutynacyjny 2. Zestaw na 150 ozn. musi zawierać minimum 8 ml odczynnika lateksowego 3. Kontrola dodatnia i ujemna, płytki i mieszadełka w zestawie 4. Wykrywalność: 6 mg/l, wystandaryzowana wobec Standardowego Materiału Referencyjnego BCR 470 5. Efekt prozonowy: brak do 250 mg/l
3 | ASO | 150 | 1. Test jakościowy/półilościowy - aglutynacyjny 2. Zestaw na 150 ozn. musi zawierać minimum 8 ml odczynnika lateksowego 3. Lateks biały 4. Kontrola dodatnia i ujemna, płytki i mieszadełka w zestawie 5. Wykrywalność: 200 IU/ml, wystandaryzowana wobec Biologicznego Materiału Referencyjnego 97/662 (Narodowy Instytut Standardów Biologicznych i Kontroli, Wielka Brytania) 6. Efekt prozonowy: brak do 800 IU/ml
4 | RPR | 300 | 1. Test jakościowy - aglutynacyjny 2. Zestaw na 500 ozn. musi zawierać minimum 2 ml odczynnika. 3. Kontrola dodatnia i ujemna w zestawie 4. Czułość analityczna wystandaryzowana wobec Ludzkiej Kontrolnej Surowicy Referencyjnej dla Testów Bezkrętkowych (nr kat. BS1505) z Centrum Kontroli Chorób (CDC) w Atlancie, USA. 5. Kompletny zestaw z mieszadełkami, igłą do dozowania i płytkami testowymi.
5 | hCG | 30 | 1. test płytkowy immunochromatograficzny w moczu i surowicy 2. Wartość cut - off: 10 mIU/ml
6 | FOB - krew utajona w kale | 20 | 1. Test płytkowy immunochromatograficzny w kale, test z uzyciem wyłącznie przeciwciał monoklonalnych, test standaryzowany wobec certyfikowanego materiału referencyjnego CRM 522, czułość min. 20 ng/ml hemoglobiny (w buforze), swoisty dla ludzkiej hemoglobiny i nie wymagającej diety
7 | Mononukleoza zakaźna | 20 | 1. test do diagnozowania mononukleozy zakaźnej i jakościowego wykrywania przeciwciał heterofilnych przeciwko mononukleozie zakaźnej w krwi pełnej, surowicy lub osoczu 2. Zestaw z: jednorazowymi pipetkami, kapilarami i dozownikiem, kontrolą dodatnia i ujemną oraz buforem
8 | Rotawirus | 150 | 1. Test płytkowy do oznaczania rotawirusów w kale 2. Zestaw z: pipetkami i probówkami na próbki z buforem 3. Czułość 99%, swoistość 99%
9 | Giardia Lamblia | 50 | 1. Test płytkowy 2. Czułość 99%, swoistość 99%
10 | HbsAg | 225 | 1. Immnochromatograficzny test płytkowy wykrywający antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B, wykrywalność 1 PEI ng/ml 2. Czułość i swoistość 99%
11 | Anty-HCV | 200 | 1.Immunochromatograficzny test płytkowy do wykrywania przeciwciał przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu C 2. Czułość i swoistość 99%
12 | Mikroalbumina | 10 | 1. Test płytkowy w moczu. 2. Czułość: 10 ug/ml
13 | Test do jednoczesnego wykrywania Clostridium difficile i GDH | 25 | 1. Szybki test płytkowy, immunoenzymatyczny do równoczesnego wykrywania dehydrogenazy glutaminianowej (GDH) oraz toksyn A i B C. difficile na jednej płytce. 2. Koniugat: przeciwciała monoklonalne przeciwko antygenowi C. difficile i poliklonalne przeciwciała swoiste dla toksyn A i B. 3. Poziom wykrywalności: dehydrogenaza glutaminianowa: 0.8 ng/ml, toksyna A ≥0.63 ng/ml, toksyna B ≥0.16 ng/ml. 4. Kontrola dodatnia w zestawie.
14 | Białko Bence-Jones'a | 20 | 1. Test paskowy do wykrywania wolnych lekkich łańcóchów kappa i lambda w moczu. 2. Wykryalność: 30 mg/l
15 | Test do wykrywania narkotyków | 60 | 1. Test płytkowy wieloparametrowy do wykrywania: AMP (1000 ng/ml), COC (300 ng/ml), THC (50 ng/ml), MET (1000 ng/ml), MOR (300 ng/ml) 2. Brak wpływu ciężaru właściwego(1.000-1,037) i pH (5-9) na wyniki testu. 3. Wykrywalność min. 29 substancji pochodnych udokumentowana w metodyce.
16 | Albumina | 250 | 1. Met.: zieleń bromokrezolowa 2. Zestaw jednoodczynnikowy 3. Odczynnik ciekły, gotowy do użycia 4. Standard w zestawie, zgodny z SRM 927
17 | ALT | 500 | 1. Met.: IFCC 2. Odczynniki ciekłe 3. Stabilność odczynnika rob. - 1 mies. w 2-8°C
18 | AST | 500 | 1. Met.: IFCC 2. Odczynniki ciekłe 3. Stabilność odczynnika rob. - 1 mies. w 2-8°C
19 | Amylaza | 150 | 1. Met.: substrat bezpośredni (CNP-G3) 2. Zestaw jednoodczynnikowy 3. Odczynnik ciekły, gotowy do użycia
20 | Białko całkowite | 250 | 1. Met.: biuretowa 2. Zestaw jednoodczynnikowy 3. Odczynnik ciekły, gotowy do użycia 4. Standard w zestawie, zgodny z SRM 927
21 | Białko w moczu | 200 | 1. Met.: czerwień pirogalolu 2. Zestaw jednoodczynnikowy 3. Odczynnik ciekły, gotowy do użycia 4. Standard w zestawie, zgodny z SRM 927
22 | Bilirubina bezpośrednia | 200 | 1. Met.: kwas sulfanilowy 2. Odczynniki ciekłe 3. Stabilność odczynnika rob. - 20 dni w 2-8°C
23 | Bilirubina całkowita | 200 | 1. Met.: kwas sulfanilowy 2. Akcelerator: cetrymid 3. Odczynniki ciekłe 4. Stabilność odczynnika rob. - 20 dni w 2-8°C
24 | Cholesterol | 400 | 1. Met.: oksydaza cholesterolowa/peroksydaza 2. Zestaw jednoodczynnikowy 3. Odczynnik ciekły, gotowy do użycia 4. Standard w zestawie
25 | Cholesterol HDL | 50 | 1. Met.: strąceniowa, fosforowolframian/Mg 2. Sam odczynnik strącający wymagający dodatkowo cholesterolu 3. Odczynnik ciekły, gotowy do użycia 4. Standard cholesterolu HDL w zestawie
26 | Fosfataza alkaliczna | 50 | 1. Met.: IFCC, bufor AMP 2. Odczynniki ciekłe 3. Stabilność odczynnika rob. - 2 mies. w 2-8°C
27 | Glukoza | 1200 | 1. Met.: oksydaza glukozowa/peroksydaza 2. Odczynnik ciekły, gotowy do użycia 3. Standard w zestawie
28 | CK | 50 | 1. Met.: IFCC 2. Stabilność odczynnika rob. - 15 dni w 2-8°C
29 | CK-MB | 100 | 1. Met.: immunoinhibicja 2. Odczynniki ciekłe. 3. Stabilność odczynnika rob. - 15 dni w 2-8°C
30 | Kwas moczowy | 50 | 1. Met.: urykaza/peroksydaza 2. Zestaw jednoodczynnikowy 3. Odczynnik ciekły, gotowy do użycia 4. Standard w zestawie
31 | Magnez | 200 | 1. Met.: błękit ksylidylu 2. Stabilność odczynnika rob. - 15 dni w 2-8°C 4. Standard w zestawie
32 | TIBC | 100 | 1. Met.: węglan wodorotlenku magnezu 2. Zestaw wymagający żelaza z ferrozyną
33 | Triglicerydy | 500 | 1. Met.: oksydaza glicerofosforanu/peroksydaza 2. Zestaw jednoodczynnikowy 3. Odczynnik ciekły, gotowy do użycia 4. Standard w zestawie
34 | Wapń | 400 | 1. Met.: błękit metylotymolowy 2. Odczynniki ciekłe 3. Stabilność odczynnika rob. - 2 dni w 2-8°C 4. Standard w zestawie
35 | Żelazo | 600 | 1. Met.: chromazurol B 2. Zestaw jednoodczynnikowy 3. Odczynnik ciekły, gotowy do użycia
WYMAGANE DOKUMENTY:
- dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu (zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 Dz.U. 107 poz. 679)
- metodyki oferowanych zestawów potwierdzające spełnianie wymagań Zamawiającego

## Pakiet nr 2
PAKIET NR 2 DROBNY SPRZĘT LABORATORYJNY - Załącznik nr 2
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość szt. | Producent + nr kat. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Zestaw do OB na 1 ml składający się z probówki z przekłuwanym korkiem (0,8 ml krwi + 0,2 ml cytrynianu sodu) i rurki niewymagającej użycia tłoczka – zgodny z zaleceniami ICSH | 3500
2 | Probowka do morfologii z K2 EDTA na 1 ml krwii w probówce z PP z okrągłym dnem , korkiem i etykietą, poj. 3 ml ze znacznikiem 1 ml | 12500
3 | Probówka do koaguologii z cytrynianem sodowym 0,25 ml w probówze z PP z płaskim dnem , korkiem i etykietą, poj. 3 ml | 4000
4 | Probówki z granulatem i przyspieszaczem na 9-10 ml krwi w próbówce f16x100mm z przeźroczystego PP, z czerwonym zewnętrznym korkiem i etykietą, numer serii i data ważności na każdej probówce | 11900
5 | Probówki z granulatem i przyspieszaczem na 4-5 ml krwi w próbówce f13x75mm z przeźroczystego PP, z czerwonym korkiem i etykietą, numer serii i data ważności na każdej probówce | 6000
6 | Probówki z K2 EDTA , do mikrometody na 200 ul krwii | 700
7 | Probówki do separacji surowicy z żelem, do mikrometody na 200 ul krwii | 800
8 | Probówki stożkowe z PP 7 ml z korkiem | 1000
9 | Szkiełka nakrywkowe 20 x 20 mm | 2000
10 | Pojemnik na mocz, z PP z zakrętką, poj. 125 ml | 8000
11 | Pojemnik na mocz, z PP z zakrętką, sterylny, poj. 25 ml | 300
12 | Pojemnik na kał, z PP z zakrętką i łopatką, poj.25 ml, 25 x 80 mm | 300
13 | Końcówki do pipet automatycznych - typ Gilson poj. 5 - 200 ul | 6000
14 | Końcówki do pipet automatycznych - typ Gilson poj. 200 - 1000 ul | 2500
15 | Szkiełka podstawowe z ciętymi krawędziami, gładkie | 500
16 | Probówki z heparyną sodową na 2.5 ml krwi z PP z okrągłym dnem, z etykietą i korkiem, poj. 3 ml, f12 x 51 mm, 50 ml HEPARYNY na 18JU/1 ml krwi | 900
17 | Probówki z KF + NA2 EDTA na 2.5 ml krwi w probówce f12x56mm z PP z płaskim dnem, z etykietą, znacznik poziomu, numer serii i data ważności na każdej probówce | 300
18 | Płyty jednorazowe do oznacznia grup krwi z białego PCV seroplast nr 6 x 100 sztuk | 7
19 | Probówki okrągłodenne 5 ml, f 12x75 mm z PS, bez kołnierza | 20000
20 | Zestaw do OB. na 150 ul krwi (rurka + probówka) | 150
21 | MEDLANCE igła 2,4 mm | 800
22 | Podłoże do posiewów moczu typu CLED/MAC CONKEY | 350
23 | MEDLANCE igła 1,8 mm | 600
24 | Zestaw do pobierania materiału na obecność owsika - 100 ozn. | 100
25 | Probówki z heparyną litową na 2.5 ml krwi z PP z okrągłym dnem, z etykietą i korkiem | 900
26 | Kapilary z heparyną sodową, pojemność 75 ul | 1000
27 | Szkiełka podstawowe z ciętymi krawędziami, z dwustronnym matowym polem do opisu | 50
28 | Wymazówka sterylna w probówce transportowej, z podłożem, z tworzywa sztucznego, wacik wiskozowy, karbowany niebieski korek, etykieta, f13x165mm, podłoże AMIES, sterylne, pakowane indywidualnie (folia + preparowany papier z instrukcją użytkowania w języku polskim). | 300
- dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu (zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.,Dz.U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.)
WYMAGANE DOKUMENTY:
- katalogi / prospekty ze zdjęciami i opisem oferowanego asortymentu
- dla wymazówek z podłożem AMIES dokument potwierdzający min. 3 dniowy okres przetrwania przedstawiciela bakterii tlenowych, fakultatywnie beztlenowych i bakterii beztlenowych, oraz min. 24 godz. okres przetrwania przedstawiciela bakterii wybrednych, w odniesieniu do wytycznych M40-A oraz dokument wykazującego zmianę ilości jednostek tworzących kolonię dla min. 7 klinicznie spotykanych mikroorganizmów, w okresie 6, 24, 48 i 72 godz. od pobrania w temp. lodówkowej i pokojowej.